Регламент информационного взаимодействия

“Программный комплекс удаленного мониторинга и контроля за работой медицинского оборудования с предиктивным механизмом выявления наступления неисправностей”

Москва

2024

- Содержание

1. Содержание	2

1. Введение	2

2. Общие положения	3

3. Эмулятор запросов к Комплексу мониторинга	4

4. Порядок отправки данных в облачный сервис мониторинга	7

4.1. Формат запроса	11

4.2. Формат ответа	12

4.3. Коды ошибок	12

5. Перечень принятых сокращений	14

- Введение

Настоящий документ описывает структуру и порядок сбора данных о наработке медицинского оборудования с использованием открытого протокола передачи данных в облачное хранилище программного комплекса удаленного мониторинга и контроля за работой медицинского оборудования

Открытый протокол передачи данных выполняет функцию транспорта событий эксплуатации от медицинского оборудования в облачное хранилище и определяет формат и порядок передачи данных в облачное хранилище.

Прокол определяет порядок взаимодействия медицинского оборудования и облачного хранилища событий эксплуатации, а также структуру данных, обмен которыми происходит при накоплении данных от медицинского оборудования.

В настоящем техническом документе представлены рекомендации по интеграции медицинского оборудования с Программным комплексом удаленного мониторинга и контроля за работой медицинского оборудования посредством “Открытого протокола передачи данных в облачное хранилище”.

- Общие положения

Для подключения к Комплексу медицинское оборудование должно поддерживать взаимодействие с по открытому протоколу передачи данных с Комплексом.

Все команды протокола разработаны исходя из рекомендаций по построению REST API. Обмен информацией между шлюзом и клиентом производится строго по протоколу HTTPS. Результат выполнения каждой команды протокола сопровождается как минимум кодом ответа для каждого выполненного запрос.

Для удобства процесса интеграции реализован “Эмулятор запросов” - специализированное ПО, позволяющее без написания программного кода “отрепетировать” интеграцию с протоколом в режиме пользовательского интерфейса. Экраны эмулятора и краткая инструкция по работе с эмулятором приведены далее в этом регламенте.

- Эмулятор запросов к Комплексу мониторинга

Эмулятор запросов к Комплексу мониторинга является вспомогательной утилитой, которую производители медицинского оборудования и администраторы облачного решения могут применять в целях “отладки” интеграции устройств с Комплексом (далее - Эмулятор).

При помощи эмулятора можно задать определенные значения, которые оборудование планирует отправлять в Комплекс и получить тело запроса в формате JSON для применения этого фрагмента кода в своем исходном коде, который разрабатывается для интеграции устройства с Комплексом.

Интерфейс эмулятора состоит из трех основных частей:

- Основные поля запроса - описывают устройство для его идентификации и основные параметры цикла работы устройства

- Массив данных, описывающих стадии работы устройства, каждая стадия содержит массивы показателей датчиков, актуальные на момент выполнения устройством конкретной стадии в конкретном цикле работы

- Тело запроса в формате JSON

Задавая параметры запроса в полях эмулятора, пользователь может получать именно то тело запроса, которое содержит именно эти параметры, т.е. текст запроса подстраивается автоматически под введенные пользователем данные.

По нажатию на кнопку “Отправить”, в Комплекс будет отправлен запрос с телом запроса, которое содержится во вкладке “JSON-запрос”, после обработки сервером отправленного запроса, появится вкладка “JSON-ответ”, в которой будет расположено тело ответа от сервера. Как тело запроса, так и тело ответа можно копировать как обычных текст из поля ввода.

Перечень поле запроса приведен в таблице 7.1

Таблица 7.1 Назначение полей для запроса Data

| Поле | Назначение |
| --- | --- |
| Поля идентификации устройства и цикла работы |  |
| guid | Уникальный идентификатор запроса, который должен быть сформирован клиентской стороной перед отправкой запроса на сервер |
| device_id | Идентификатор устройства в БД. Идентификатор устройства можно получить из поля “Код”, расположенного последним полем в карточке устройства |
| serial_num | Серийный номер устройства |
| device_date_time | Актуальное время устройства в формате “ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС” |
| user_id | идентификатор пользователя на устройстве, под управлением которого был выполнен цикл работы устройства |
| cycle_id | Идентификатор цикла (как правило, порядковый номер цикла работы на устройстве) |
| started_at | Время начала цикла работы устройства в формате “ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС” |
| finished_at | Время окончания цикла работы устройства в формате “ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС” |
| cycle_duration | Длительность цикла работы в секундах |
| is_completed | Флаг, если true, то цикл работы завершился корректно (без ошибок), если false, то цикл работы завершился с ошибкой |
| error_text | Поле игнорируется Комплексом, если is_completed=true и если is_completed=false, то Комплекс сохраняет в карточке цикла работы описание ошибки, произошедшей на устройстве |
| sensor_names | Массив датчиков, которые отправляются внутри каждой стадии. Массив датчиков задается для всех без исключения стадий цикла (является глобальным для стадий) |
| поля массива стадий работы внутри цикла |  |
| number | Порядковый номер стадии цикла в массиве стадий цикла |
| name | Название стадии работы |
| started_at | Время начала стадии работы устройства в формате “ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС” |
| finished_at | Время окончания стадии работы устройства в формате “ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС” |
| duration | Длительность стадии работы в секундах |
| data | Любая строка, которая нужна для описания того, что происходило в стадии |
| поля датчиков внутри стадии |  |
| number | Порядковый номер стадии цикла в массиве стадий цикла |
| datetime | Метка времени, когда были сняты показания датчиков в формате “ГГГГ-ММ-ДД ЧЧ:ММ:СС” |
| sensors | Массив значений, который содержит показания датчиков. В качестве разделителя значений выступает символ “;” |

Рисунок 7.1 Основные поля запроса

Рисунок 7.2 Массив данных, описывающих стадии работы устройства и датчики стадий

Рисунок 7.3 Тело запроса в формате JSON

- Порядок отправки данных в облачный сервис мониторинга

По умолчанию при корректном запросе - запросе, в котором корректно заполнены все обязательные поля данных, предусмотрен код ответа HTTP равный 200. В случае если в результате запроса в ответ приходит код HTTP отличный от 200 - это означает, что запрос оформлен ошибочно. Для диагностики инцидента необходимо обратиться к разделу “Диагностика ошибок обращения к командам”

Необходимо обратить внимание на то, что каждый отдельный запрос идентифицируется в Комплексе по полю GUID, поэтому при отправке данных значение поля GUID должно быть сгенерировано заново и должно быть уникальным в базе данных Комплекса.

  - Формат запроса

{ "guid": "d2a4a374-9a90-4104-b5eb-f22e8091ef59", "device_id": "37", "serial_num": "067", "device_date_time": "2024-04-22 09:21:06", "user_id": "25", "token": "", "cycle_id": "55", "started_at": "2023-08-30 12:09:26", "finished_at": "2023-08-30 13:09:26", "cycle_duration": "3600", "is_completed": "1", "error_text": "", "sensor_names": [ "Комбинированное давление (торр)", "Температура (°C)", "Плотность пара (мг/л)", "Температура на ребре (°C)", "Температура верхней части камеры (°C)", "Температура нижней части камеры (°C)", "Температура двери (°C)", "Температура испарителя (°C)", "Температура конденсатора перекиси (°C)", "Температура клапана К5 (°C)", "Температура диффузионной камеры (°C)", "Температура испарительной трубки (°C)", "Температура катализатора (°C)", "Температура вакуумного насоса (°C)", "Давление верхнее (торр)", "Давление нижнее (торр)" ], "stages": [ { "number": "1", "name": "Вакуумирование", "started_at": "2023-08-30 12:09:26", "finished_at": "2023-08-30 12:19:26", "duration": "600", "data": "Любой набор строк, который нужно для описания того, что происходило в стадии", "sensors": [ { "number": "1", "datetime": "2023-08-30 12:10:26", "sensors": "5.47;49.7;0;49.7;50.3;51.9;58.6;50.1;35.8;29.7;134.2;72.0;74.9;64.3; 52.9;5.5;9.98;49.7;1.13623;1.13338;0;0;11.9;44.1;88.8;228.6" }, { "number": "2", "datetime": "2023-08-30 12:15:26", "sensors": "5.47;49.7;0;49.7;50.3;51.9;58.6;50.1;35.8;29.7;134.2;72.0;74.9;64.3; 52.9;5.5;9.98;49.7;1.13623;1.13338;0;0;11.9;44.1;88.8;228.6" } ] }, { "number": "2", "name": "Диффузия", "started_at": "2023-08-30 12:19:26", "finished_at": "2023-08-30 12:39:26", "duration": "1200", "data": "Любой набор строк, который нужно для описания того, что происходило в стадии", "sensors": [ { "number": "1", "datetime": "2023-08-30 12:20:26", "sensors": "5.47;49.7;0;49.7;50.3;51.9;58.6;50.1;35.8;29.7;134.2;72.0;74.9;64.3; 52.9;5.5;9.98;49.7;1.13623;1.13338;0;0;11.9;44.1;88.8;228.6" }, { "number": "2", "datetime": "2023-08-30 12:30:26", "sensors": "5.47;49.7;0;49.7;50.3;51.9;58.6;50.1;35.8;29.7;134.2;72.0;74.9;64.3; 52.9;5.5;9.98;49.7;1.13623;1.13338;0;0;11.9;44.1;88.8;228.6" } ] } ] }

  - Формат ответа

{ "status": 200, "messages": "Запрос успешно выполнен" }

  - Коды ошибок

Если в процессе обработки запроса на отправку данных была обнаружена хотя бы одна структурная ошибка или ошибка логики данных, в ответ на запрос будет возвращен код ответа 400 и данные не будут добавлены в БД Комплекса. Обработка запроса может возвращать следующие описания ошибок:

- GUID отсутствует, необходимо указать идентификатор запроса (Запрос с таким идентификатором уже создан в БД, укажите другой идентификатор устройства)

- DeviceID отсутствует (необходимо указать идентификатор устройства)

- DeviceID должно быть целочисленным значением

- DeviceDTime отсутствует (необходимо указать актуальное время на устройстве)

- Некорректный формат времени устройства

- Время на устройстве настроено некорректно

- Не задано время начала цикла

- Не задано время окончания цикла

- Некорректный формат времени начала цикла

- Время начала цикла больше времени окончания стадии

- Некорректный формат  времени окончания цикла

- SerialNum отсутствует, необходимо указать серийный номер устройства

- Устройство с таким серийным номером отсутствует в базе данных

- CycleID должно быть целочисленным значением

- CycleID отсутствует, необходимо указать номер цикла

- Должна быть указана хотя бы одна стадия
У завершенного цикла обязательно должны присутствовать стадии

- Номер стадии не указан

- Название стадии не заполнено

- Время начала стадии не указано

- Некорректный формат времени начала стадии

- Время начала стадии больше времени окончания стадии

- Время начала стадии выходит за пределы времени цикла

- Время начала стадии выходит за пределы времени цикла

- Время окончания стадии не указано

- Некорректный формат времени окончания стадии

- Время окончания стадии выходит за пределы цикла

- Время окончания стадии выходит за пределы цикла

- Номер строки датчика не указан

- Некорректный формат временной метки датчиков

- Временная метка строки датчиков выходит за временной интервал стадии

- Временная метка строки датчиков выходит за временной интервал стадии

- Массив показаний датчиков не заполнен. Должна быть задана хотя бы одна строка показаний датчиков

- У стадий завершенного цикла обязательно должны присутствовать данные датчиков

- UserID должно быть целочисленным значением

- Перечень принятых сокращений

Раздел определяет примененные в инструкции термины и сокращения с приведением их краткого описания (Расшифровка). Применяемые в Техническом задании термины и сокращения приведены в таблице 7.1

Таблица 7.1 Термины и сокращения

| Сокращение | Расшифровка |
| --- | --- |
| Комплекс | Программный комплекс удаленного мониторинга и контроля за работой медицинского оборудования с предиктивным механизмом выявления наступления неисправностей |
| Протокол | Набор команд и структура данных, передаваемых между участниками Комплекса |
| REST | (от англ. Representational State Transfer) - «передача репрезентативного состояния» или «передача „самоописываемого“ состояния» |
| API | (англ. Application Programming Interface[1]) - описание способов взаимодействия одной компьютерной программы с другими |
| JSON | (англ. JavaScript Object Notation) - текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript |
| Балансировщик | Программно-аппаратное средство для маршрутизации и организации потока запросов к обслуживающим эти запросы системам |
| Сервер | Отказоустойчивая ЭФМ увеличенной мощности, расположенная в защищенных помещениях |
| Виртуальный сервер | Логически выделенная мощностная (ресурсная) часть Сервера, предназначенная для выполнения определенных задач |
| НСД | Несанкционированный доступ к функциям или данным |
| HTTP | HyperText Transfer Protocol – протокол передачи данных. |
| HTTPS | Hypertext Transfer Protocol Secure– расширение протокола HTTP, поддерживающее шифрование. Данные, передаваемые по протоколу HTTPS, «упаковываются» в криптографический протокол SSL или TLS, тем самым обеспечивается защита этих данных. |
| БД | База данных |
| ГОСТ | Государственный стандарт. |
| ЕСКД | Единая система конструкторской документации |
| ЕСПД | Единая система программной документации |
| ОС | Операционная система |
| Пользователь | Сотрудник КО, КНВШ или ЦО, эксплуатирующий портал для достижения целей по управлению олимпиадным движением и научно-исследовательской деятельности |
| РД | Руководящий документ |
| РФ | Российская Федерация |
| СУБД | Система управления базой данных |
| ЭВМ | Электронно-вычислительная машина |